JSWM系列（NB-IoT）无线远传(阀控)水表

使

用

说

明

书

2020F319-37

济宁金水科技有限公司

执行的国家标准规程：

GB/T 778-2018《中华人民共和国国家标准——封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

CJ/T224－2012《中华人民共和国城镇建设行业标准——电子远传水表》；

CJ 266-2008 《中华人民共和国城镇建设行业标准——饮用水冷水水表安全规则》。

JJG 162-2009《中华人民共和国国家计量检定规程——冷水水表》；

一、产品简介

JS型电子远传水表是以先进的微电脑控制技术为核心，以NB-IoT物联网模块为信息传递媒介（使用的频 率 范 围为800-1800MHz 频段）而构成的高科技机电一体化智能仪表，可选择阀控一体化水表，远程实现阀控管理，适用于户用供水计量。该产品将彻底解决长期困扰使用方与供水方存在的诸多矛盾及有线远传仪表安装施工中的布线等诸多不便，不仅节约了施工成本，而且提高供水行业现代化管理水平，特别适用于旧房改造中布线不便的场合应用。

二、技术特点

1、采用流线型一体式设计，不改变传统水表结构，坚固耐用，美观大方。

2、产品的各部分独立密封，密封效果极佳，防潮防水性能强，可达IP68防护等级。

3、采用可更换的大容量锂离子电池供电及超低功耗电路设计，保证工作6年以上(数据每天上报一次)。电池仓采用独立设计结构，方便更换电池。

4、采用超低功耗磁阻/无磁传感/光电直读等方式(以实际供货为准)，通过采用去抖动技术可避免由于水锤、水压波动等干扰造成的误差，保证机械读数与电子计数完全一致。

5、电池电压监测：上报数据中包含当前电池电压，方便用户根据电量情况及时更换电池。

6、防磁攻击(仅磁阻传感方式)：检测到有人为磁攻击，主动上报数据并关闭阀门(阀控水表)进行磁干扰报警。

7、采用移动/联通/电信专用物联网模块，即装即用，无需布线，无需采集器、集中器等联网设备。

8、阀控式表计支持预充值方式，可实现断电、欠压、费用不足关阀以及远程开关阀等功能。

三、技术参数

| 型号 | JS系列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称口径 | DN15 | DN20 | DN25 |
| 电源电压 | 3.6V锂电池 |  |  |
| 静态电流 | ≤ 15μA |  |  |
| 公称压力 | 1.6MPa |  |  |
| 通信频段 | Band5、Band8 |  |  |
| 环境温度 | 0℃～55℃ |  |  |
| 水介质温度 | 0～30℃ |  |  |
| 常用流量 Q3 | 2.5m3/h | 4.0m3/h | 6.3m3/h |
| Q3/Q1 | 80、100可选 |  |  |
| 示值误差限 | Q1≤Q≤Q2时±5％；Q2≤Q≤Q4时±2％ |  |  |
| 计量等级 | 2.0级 |  |  |
| 注： - 通信频段依实际供货选择的网络运营商为准； - 如环境温度过低，避免冻坏设备，需要给予保温措施； - 量程比以实际供货为准； |  |  |  |

四、注意事项

- 安装此表时，地上安装应离地面有合适高度（建议不低于 1.2m）;地埋安装时，建议低于水平地面的高度应＜50cm，且表底部至少预留30cm的空间，以防积水长期满过水表，造成水表损坏。而且四周应留合理空间，以便使用、维修、更换电池。

- 此表具有优良的密封性能，但为了创造最佳的使用环境，最好不要将其安装在淋浴器、 盥洗盆下、油烟熏烤、以及易于积水的地下管井等地方，以免由于过度潮湿影响电路板的寿命以及无线信号的传播。

- 水表安装时，表壳上的箭头方向必须与水流方向一致，有“H”标识的为水平安装，有“V”标识的为垂直安装。水表安装位置应能避免暴晒，且便于拆卸和观察的场所，寒冬季节应采取保温措施。

- 安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求，预留尺寸不足会造成水表外壳受拉力损坏。水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接，拆装时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳。

- 必须先将管道内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后，才能安装水表，以免造成产品故障。

- 为计量准确，水龙头应高于水表，水表前应保留10D(D为管道口径)以上直管段，表后应保留5D以上直管段，同时尽量避免弯头、三通、锥管和泵的干扰。

- 水表不使用时，指针如有微小转动，是由于管道中的水压不够稳定或其它原因引起的，建议在水表不使用时关闭水果上游的控制阀门以及在水表进水端安装止回阀。

- 由于未严格按照安装注意事项进行安装，造成水表或其配件的损坏，一切损失由安装者自负。

- 因各种原因导致的机械部分示数与无线采集数据不一致时，请以机械部分示数为准。

- 安装前须保证安装环境有稳定良好的网络信号(RSRP>-100dBm,SNR>0dBm)，否则水表可能无法正常上传数据，或者即使数据可以上传但会导致功耗成倍增加，电池寿命缩短。

五、售后服务

1、自出厂日期二年内，凡属质量原因所造成的水表故障，可免费更换或维修。

2、保修期外产品出现问题，公司负责维修，收取成本费。

3、由于安装不当及人为造成的损坏造成水表损坏不在免费维修之内。

公司地址：山东省济宁市高新区第十一工业园

邮政编码：272000		电话：0537-2173989

传真：0537-2233006		售后：0537-2168007

网址: http://www.jswater.com.cn

注：

1、公司会根据产品更新迭代情况，对说明书不定期进行更新，恕不另行通知！

2、设备不支持用户自主进行固件更新，请勿擅自操作！